## Formato Param. Ambiental
UNIVERSIDAD DON BOSCO |  |  |  |  | Fecha de Verificacion:
GUIA DE INSPECCION DE CONDICIONES AMBIENTALES
I. INDICACIONES GENERALES
1.1 Objetivo: Identificar factores de riesgo en las instalaciones hospitalarias en relación a los factores de iluminación, temperatura y humedad relativa ambiental y ruido ambiental, en ambientes hospitalarios de Unidad de Cuidados Criticos.
1.2 Previo a la realizacion de las mediciones, asegurese de contar con los instrumentos de medicion requeridos segun el procedimiento respectivo, asi como la documentacion de apoyo.
II. IDENTIFICACION DEL AREA DE ESTUDIO
Nombre del Hospital:
Servicio Hospitalario analizado:
Area de análisis
Responsible del area:
Teléfono y extensión de contacto:
III. IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE MEDICION
Nombre del equipo |  | Marca | Modelo | No. Serie | Fecha de calibración
IV. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES REALIZADAS
Parametro de medición | Resultados de medición | Valor Promedio | Valor estandar | Responsable de la medición | Observaciones (Declarar cumplimiento con la especificación)
Iluminación ambiental
Nivel de CO2 Ambiental
Ruido ambiental
Temperatura Ambiental
Humedad Relativa Ambiental
Conclusiones:
IV. DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DEL AREA DE ESTUDIO
COMENTARIOS:
Reponsable de las mediciones |  |  |  | Reviso o superviso
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  |  | Firma:

## Formato Seg. Electrica
UNIVERSIDAD DON BOSCO |  | Fecha de Verificacion:
GUÍA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
Nombre de la Institución:
Unidad:
Jefe del área:
Jefe de mantenimiento:
Nombre de la/s persona/s que ejecuta/n la prueba:
Fecha y Hora de la prueba:
Nombre del dispositivo médico:
Marca:
Modelo:
N/S:
No. de Inventario:
Partes/Accesorios:
Nombre del Equipo de prueba:
Marca:
Modelo:
N/S:
No. Certificado de calibración:
Clasificación según IEC 60601-1:
CONDICIONES GENERALES DE PRUEBA
Temperatura ambiente:
Humedad relativa:
Presión atmosférica:
Descripción de la ubicación:
INSPECCIÓN VISUAL
Descripción |  |  | Cumple/ No Cumple
Condiciones del chasis (presencia de quiebres, rajaduras, daños)
Los fusibles accesibles desde el exterior son acorde a lo que establece el fabricante (corriente nominal, características).
Los símbolos de seguridad y las etiquetas son legibles y están completos.
Integridad de las partes mecánicas (por ejemplo: obstrucción de partes móviles)
Presencia de daño o contaminación
Evaluación de los accesorios relevantes al equipo biomédico (por ejemplo: cables/circuito de paciente, cables de poder, transductores, etc).
Estado de los enchufes, cables y conectores, conexiones correctas.
Documentación actualizada del equipo biomédico.
Observaciones:
Resistencia de puesta a tierra de protección - Equipos biomédicos Clase I
Descripción |  |  | Medición
Comprobar que el conector de tierra de protección conecta a todas las partes conductivas accesibles al usuario y/o al paciente.
Revisar la integridad del conductor a tierra del cable de alimentación de poder flexionándolo a lo largo de su longitud. Si durante la flexión hay cambios en la resistencia, entonces deberá asumirse que el conductor de tierra de protección está dañado o las conexiones ya no son adecuadas.
a. La resistencia medida entre el conector de tierra de protección del enchufe de la red y las partes conductivas accesibles protegidas a tierra, no debe exceder de 300 mΩ para equipos biomédicos que cuentan con un cable de poder fijo al equipo.
b. La resistencia medida entre el conector de tierra del conector de entrada de red al equipo y las partes conductivas accesibles protegidas a tierra, no debe de exceder de 200 mΩ para equipos con cable de poder desmontable.
c. En equipos permanentemente instalados: La resistencia medida entre el terminal de tierra de protección del equipo biomédico y las partes conductivas accesibles protegidas a tierra, no deberá exceder de 300 mΩ. Durante esta prueba no se desconecta el conductor de tierra de protección.
d. En sistemas con múltiples salidas eléctricas, la resistencia entre el conector de tierra de protección del enchufe de la red de las múltiples salidas eléctricas y todas las partes conductivas accesibles protegidas a tierra, no deberán exceder 500 mΩ.
CORRIENTES DE FUGA
Descripción | Medición de corriente de fuga
| Tipo B | Tipo BF | Tipo CF
Corriente de fuga del equipo - método alternativo:
Corriente de fuga del equipo para partes conductivas accesibles de equipos biomédicos clase I conectados o no conectados al conductor de tierra de protección
Corriente de fuga del equipo para equipos biomédicos clase II
Corriente de fuga del equipo -método directo o indirecto:
Corriente de fuga del equipo para partes conductivas accesibles de equipos biomédicos clase I conectados o no conectados al conductor de tierra de protección
Corriente de fuga del equipo para equipos biomédicos clase II
Corriente de fuga de la parte en contacto con el paciente - método alternativo
Corriente de fuga de la parte en contacto con el paciente
Corriente de fuga de la parte en contacto con el paciente - método directo
Corrientes de fuga de la parte en contacto con el paciente (voltaje de red en la parte en contacto con el paciente)
Observaciones:
RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO
Descripción | Medición | Cumple | No cumple
Medición de la resistencia del aislamiento
Observaciones: